广东省结核病控制中心全自动数字PCR检测系统采购项目需求

[bookmark: _GoBack]全自动数字PCR检测系统一套
主要功能或者目标：
可实现对核酸样本进行不依赖于标准曲线的全自动化绝对定量检测
技术参数
1.1 荧光通道
1. 至少包含5个荧光检测通道，通道类型要包含FAM/VIC/ROX/CY5。
2、读数须在全封闭环境中进行，且内置防污染设计，避免气溶胶污染。
[bookmark: OLE_LINK1]3、兼容常规8联管等通用耗材上机检测。
4、设置有质控系统，可回溯液滴变化。
1.2 扩增通量
最大扩增通量≥24
1.3 检测效率
首个样本检出时间≤3h
1.4 液滴数
≥20000
2. 售后服务
2.1培训
提供免费人员培训
2.2 维保
整机保修3年以上，终身免费维护。
2.3 其它
在广州本地提供备用仪器

