广东省结核病控制中心全自动数字PCR检测系统采购项目需求

全自动数字PCR检测系统一套

主要功能或者目标：

可实现对核酸样本进行不依赖于标准曲线的全自动化绝对定量检测

技术参数

1.1 荧光通道

1. 至少包含5个荧光检测通道，通道类型要包含FAM/VIC/ROX/CY5。

2、读数须在全封闭环境中进行，且内置防污染设计，避免气溶胶污染。

3、兼容常规8联管等通用耗材上机检测。

4、设置有质控系统，可回溯液滴变化。

1.2 扩增通量

最大扩增通量≥24

1.3 检测效率

首个样本检出时间≤3h

1.4 液滴数

≥20000

- 售后服务

2.1培训

提供免费人员培训

2.2 维保

整机保修3年以上，终身免费维护。

2.3 其它

在广州本地提供备用仪器