广东省结核病控制中心呼吸器密闭性可视化定量检测系统
采购项目需求

1、 标的名称：呼吸器密闭性可视化定量检测系统。
2、 标的数量：1套。
三、主要功能或者目标：
检测各种类型呼吸器（包括但不限于中国标准下的医用防护口罩、KN/KP系列口罩，美国标准下的N/R/P系列口罩，欧盟标准下的FFP系列口罩，韩国标准下的KF系列口罩，以及弹性全面罩、半面罩等）的适合性，通过定量的适合因数和可视化的教程，客观、精准判定适合性检验结果，确保医务人员的安全，减少传染病交叉感染，降低传播风险。
四、技术参数：
1.环境气溶胶凝聚核粒子计数器（CNC）定量适合性检验仪。
2.拥有粒径筛分功能:可选择N95模式，对于低过滤效率（<99%）的呼吸器（如医用防护口罩或N95口罩），开启粒径分级器，选用粒数中值直径（CMD）约为0.04μm的粒子作为检验粒子。
3.适用范围：仪器适用于所有紧密型呼吸器，包括95、99、100、FFP1、FFP2、FFP3等过滤式呼吸器。
4.适合因数范围：对于过滤效率≥99%的面罩，适合因数为1-大于10000；对于过滤效率＜99%的面罩（如医用防护口罩或N95口罩），适合因数范围为1-200+。
5.流量：采样流量不低于350cm3/min，总流量不低于1000cm3/min（标称值）。
6. 产品配置需含气溶胶发生器（NaCl）。
7.内置符合国际标准的N95口罩快速检验规程（OSHA FAST-FILTERING FACE），时间可缩短到3分钟以内（4个步骤）,需提供软件界面截图或样机现场演示。
8.通过适合性检验软件可自动引导受试者完成适合性检验，并进行数据的保存和归档；软件具有.csv格式数据的导出、导入功能。
9.仪器具有N95选择功能，并在N95功能下同时提供实时表盘界面和实时曲线界面，来实时显示呼吸器在佩戴或调整过程中的适合性和环境粒子浓度变化，需提供操作界面截图或样机现场演示。
10. 仪器既可对医用防护口罩进行定量适合性测试又可用于日常医疗工作中口罩定量密闭性的检测。配备实时检测口罩密闭性的耗材装置，可以在不破坏口罩罩体的情形下进行口罩密闭性实时检测。
11.软件可提供符合相关标准的可视化的动画教程（外接用户自行配备的电脑）, 需提供软件界面截图或样机现场演示。
12.具有交互式故障排查功能，可通过故障灯提示报警。
13.通信：仪器和电脑之间使用USB-C转USB-A接口数据线连接。
14.测试过程中，仪器双气路管的气流不会反向流动，从而避免当前检验对象有暴露于前一个检验对象呼出气体的风险。
五、商务要求：
1.需提供现场培训
2.验收合格后整机保修2年。
[bookmark: _GoBack]六、配置清单：
	组件
	数量
	备注

	适合性检验仪主机
	1台
	

	适合性检验配件
	若干
	含打孔器、调零过滤器、双软管、数据线等

	气溶胶发生器
	1台
	当环境粒子浓度过低时，用于产生足够的颗粒物

	适合性检验软件
	1套
	可安装在用户自行配置的外置电脑上，用于操控主机进行适合性检验



