附件1.项目需求书
[bookmark: _GoBack]广东省公共卫生医学中心一体化全自动核酸检测平台
采购项目需求

1、 标的名称：一体化全自动核酸检测平台。
2、 标的数量：1套。
三、主要功能或者目标：
实现样本进、结果出的全自动化核酸检测流程，提高检测效率与准确性，支持20种以上病原体检测，满足临床 POCT 应用要求，可覆盖分枝杆菌、性传播疾病（淋球菌、沙眼衣原体、生殖支原体、单纯疱疹病毒、人乳头瘤病毒）、真菌性皮肤病及病毒性皮肤病等相关病原体检测；有效缩短报告时间，提升实验室应急响应与高通量筛查能力，适用于突发公共卫生事件的现场快速诊断。。
四、技术参数：
1.检测用途：用于多种传染病病原体的核酸快速检测。
2.操作：实现样本进、结果出的全自动化核酸检测流程；反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖操作。
3.适用范围：支持20种以上病原体检测，其中必须包括结核分枝杆菌及其耐药检测功能，可覆盖性传播疾病（淋球菌、沙眼衣原体、生殖支原体、单纯疱疹病毒、人乳头瘤病毒）、真菌性皮肤病及病毒性皮肤病、呼吸道和腹泻致病体等相关病原体检测。
4.通量：设备通量为4-16通道，可实现单样本上机；多台设备可联机实现大通量检测。
5.荧光通道：6-8色荧光通道，荧光强度检测重复性CV≤5%、精密度变异系数CV≤5%，荧光线性≥0.99;
5.升降温：平均升温速率 ≥10°C/s;平均降温速率≥10°C/s，模块控温精度≤0.5°C、温度准确度≤0.5°C;。
6.质控：配套检测盒中，内置质控，同时配套试剂盒中，有阳性质控品、阴性质控品。
7.结果判读：具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。系统搭载专业实验分析软件，并通过软件集成分析实验数据，直接判读结果，结果更加可视化。
系统自带自检功能，并提供一键式维护功能，按特定编码即时提醒仪器报错信息。软件易于安装，易于操作，软件本身具有结果分析功能。
    8.数据管理:历史数据可分类筛选及导出备份、直连打印，支持有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动网络等数据传输方式;
9.信息安全:系统访问权限分级，设置4类用户级别，保证数据安全:待机时间可设定，超时自动锁屏;
五、售后要求：
1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。
2.验收合格后整机保修2年。
六、其他配置要求：
	组件
	数量
	备注

	电脑主机
	1台
	除仪器自带主机系统外，需配置一台电脑主机，要求能够对接主流LIS系统，对接仪器，直连打印，支持有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动网络等数据传输方式。

	维护工具
	1套
	用于日常使用者维护，清洁

	其他附件
	若干
	按设备需求，配置相应附件

	
	
	



