附件1.项目需求书

广东省公共卫生医学中心一体化全自动核酸检测平台

采购项目需求

- 标的名称：一体化全自动核酸检测平台。

- 标的数量：1套。

三、主要功能或者目标：

- 实现样本进、结果出的全自动化核酸检测流程，提高检测效率与准确性，支持20种以上病原体检测，满足临床 POCT 应用要求，可覆盖分枝杆菌、性传播疾病（淋球菌、沙眼衣原体、生殖支原体、单纯疱疹病毒、人乳头瘤病毒）、真菌性皮肤病及病毒性皮肤病等相关病原体检测；有效缩短报告时间，提升实验室应急响应与高通量筛查能力，适用于突发公共卫生事件的现场快速诊断。。

四、技术参数：

- 1.检测用途：用于多种传染病病原体的核酸快速检测。

- 2.操作：实现样本进、结果出的全自动化核酸检测流程；反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖操作。

- 3.适用范围：支持20种以上病原体检测，其中必须包括结核分枝杆菌及其耐药检测功能，可覆盖性传播疾病（淋球菌、沙眼衣原体、生殖支原体、单纯疱疹病毒、人乳头瘤病毒）、真菌性皮肤病及病毒性皮肤病、呼吸道和腹泻致病体等相关病原体检测。

- 4.通量：设备通量为4-16通道，可实现单样本上机；多台设备可联机实现大通量检测。

- 5.荧光通道：6-8色荧光通道，荧光强度检测重复性CV≤5%、精密度变异系数CV≤5%，荧光线性≥0.99;

- 5.升降温：平均升温速率 ≥10°C/s;平均降温速率≥10°C/s，模块控温精度≤0.5°C、温度准确度≤0.5°C;。

- 6.质控：配套检测盒中，内置质控，同时配套试剂盒中，有阳性质控品、阴性质控品。

- 7.结果判读：具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。系统搭载专业实验分析软件，并通过软件集成分析实验数据，直接判读结果，结果更加可视化。

- 系统自带自检功能，并提供一键式维护功能，按特定编码即时提醒仪器报错信息。软件易于安装，易于操作，软件本身具有结果分析功能。

- 8.数据管理:历史数据可分类筛选及导出备份、直连打印，支持有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动网络等数据传输方式;

- 9.信息安全:系统访问权限分级，设置4类用户级别，保证数据安全:待机时间可设定，超时自动锁屏;

五、售后要求：

- 1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。

- 2.验收合格后整机保修2年。

六、其他配置要求：

| - 组件 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 电脑主机 | - 1台 | - 除仪器自带主机系统外，需配置一台电脑主机，要求能够对接主流LIS系统，对接仪器，直连打印，支持有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动网络等数据传输方式。 |
| - 维护工具 | - 1套 | - 用于日常使用者维护，清洁 |
| - 其他附件 | - 若干 | - 按设备需求，配置相应附件 |