附件1.项目需求书
广东省公共卫生医学中心病原菌核酸全自动提取仪
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1、 标的名称：病原菌核酸全自动提取仪。
2、 标的数量：1套。
三、主要功能或者目标：
适用于对抗凝外周血、新鲜/冻存组织、培养细胞、细菌、唾液、痰液和病毒等多种临床标本进行自动化核酸提取，采用磁珠法原理，实现从样本到核酸的全自动处理，提取的核酸可用于后续PCR扩增及基因检测等分析。仪器须具备安全防护、防交叉污染等设计，满足临床微生物实验室日常核酸提取工作需求。
四、技术参数：
1、标本类型：抗凝外周血、新鲜/冻存组织、培养细胞、细菌、唾液、痰液和病毒等
2、体积范围：1 µl～2000 µl
3、提取通量：单次提取通量≥48个
4、提取时间：单次样本提取时间≤60min，可根据不同标本类型和提取程序灵活调整。
5、提取方法：自动化磁珠法，具备多档可调振荡混合模式，确保有效处理不同类型标本，提升提取均一性。
6、提取温度：温度可调节式控温模块，室温～120℃范围内精确控温
7、生物安全：具备自清洁功能，具备安全闭锁紫外消毒功能，有效防止气溶胶外泄和核算残留，污染实验；具有防污染设计，避免样本间相互污染。
8、运行监控：显示屏可实时模拟仪器运行情况，无需打开腔室即可实时了解提取进程。
9、操作提示：具备核酸提取工作位到位检测功能，耗材放置错误时，可提示操作者。故障时，能准确提示故障内容。
10、产品要求：产品须取得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证，具备合法上市资质。
11、运行记录：支持存储运行记录，包括时间、提取程序等必要信息，方便溯源。
五、售后要求：
1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。
2.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障售后服务响应时间≤24h。
3.提供完整的中文操作手册、维护手册及软件使用说明。

六、其他配置要求：
	组件
	数量
	备注

	维护工具
	1套
	用于日常使用者维护，清洁

	其他附件
	若干
	按设备需求，配置相应附件



