附件1.项目需求书

广东省公共卫生医学中心病原菌核酸全自动提取仪

项目需求书

- 标的名称：病原菌核酸全自动提取仪。

- 标的数量：1套。

三、主要功能或者目标：

适用于对抗凝外周血、新鲜/冻存组织、培养细胞、细菌、唾液、痰液和病毒等多种临床标本进行自动化核酸提取，采用磁珠法原理，实现从样本到核酸的全自动处理，提取的核酸可用于后续PCR扩增及基因检测等分析。仪器须具备安全防护、防交叉污染等设计，满足临床微生物实验室日常核酸提取工作需求。

四、技术参数：

- 1、标本类型：抗凝外周血、新鲜/冻存组织、培养细胞、细菌、唾液、痰液和病毒等

- 2、体积范围：1 µl～2000 µl

- 3、提取通量：单次提取通量≥48个

- 4、提取时间：单次样本提取时间≤60min，可根据不同标本类型和提取程序灵活调整。

- 5、提取方法：自动化磁珠法，具备多档可调振荡混合模式，确保有效处理不同类型标本，提升提取均一性。

- 6、提取温度：温度可调节式控温模块，室温～120℃范围内精确控温

- 7、生物安全：具备自清洁功能，具备安全闭锁紫外消毒功能，有效防止气溶胶外泄和核算残留，污染实验；具有防污染设计，避免样本间相互污染。

8、运行监控：显示屏可实时模拟仪器运行情况，无需打开腔室即可实时了解提取进程。

9、操作提示：具备核酸提取工作位到位检测功能，耗材放置错误时，可提示操作者。故障时，能准确提示故障内容。

10、产品要求：产品须取得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证，具备合法上市资质。

11、运行记录：支持存储运行记录，包括时间、提取程序等必要信息，方便溯源。

五、售后要求：

- 1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。

- 2.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障售后服务响应时间≤24h。

- 3.提供完整的中文操作手册、维护手册及软件使用说明。

六、其他配置要求：

| - 组件 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 维护工具 | - 1套 | - 用于日常使用者维护，清洁 |
| - 其他附件 | - 若干 | - 按设备需求，配置相应附件 |