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广东省公共卫生医学中心病原菌药敏判读仪
项目需求书

1、 标的名称：病原菌药敏判读仪。
2、 标的数量：1套。
三、主要功能或者目标：
病原菌药敏判读仪，支持采集96孔板药敏实验图像，采用分析软件对结果进行分析，并在图像上对实验结果进行标记和判读，输入标本信息即可自动生成药敏报告，并可根据标本信息对报告进行查阅、打印等溯源工作。
四、技术参数：
1.检测用途：用于微生物96孔板药敏实验图像采集、分析判读和结果发放存储。
2.操作：自动判读药敏实验结果，并可在图像上对临界值和判读结果进行标记，无需人工记录药敏结果。可全自动生成实验报告，无需人工干预介入。
3.范围：具备单测试、双测试双接种、自定义模板，可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改，满足实验室报告单的定制化需要。
4.通量：设备通量为4-16通道，可实现单样本上机；多台设备可联机实现大通量检测。
5.图像要求：彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片。
6.扫描要求：完成1个96孔板判读时间≤1min
7.系统要求：可连接LIS系统，具有数据存储、查询功能；能生成、打印检验报告单；系统配置一套处理器和显示器（不低于14英寸）。
五、售后要求：
1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。
2.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障售后服务响应时间≤24h。
六、其他配置要求：
	组件
	数量
	备注

	维护工具
	1套
	用于日常使用者维护，清洁

	其他附件
	若干
	按设备需求，配置相应附件



