附件1.项目需求书
广东省公共卫生医学中心自动阅片仪
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1、 标的名称：自动阅片仪。
2、 标的数量：1套。
三、主要功能或者目标：
适用于对临床样本（血液、痰液、体液、尿液等）涂片的显微图像进行采集、浏览、筛选、存储及管理；设备须具备全片连续扫描能力，不接受仅扫描固定数量视野的抽样扫描方式。支持抗酸染色、荧光染色、格兰染色等多种样本类型的数字化全片扫描，为实验室形态学检验提供标准化、数字化解决方案。
四、技术参数：
1.扫描方式：根据涂片预览轮廓自动聚焦，自动计算涂片全区域面积及视野，采用自动连续对焦技术，实现100倍油镜下全片连续扫描，不得采用仅扫描300、500等固定视野的抽样扫描方式，但可选择扫描固定视野的扫描方式。
2.扫描面积：单次涂片扫描覆盖面积≥800mm²（20mm×40mm），覆盖标准涂片检测区域。
3.扫描速度：全片20mm×40mm扫描时间≤180秒。
4.支持样本类型：支持抗酸染色、荧光染色、格兰染色等多种染色类型；支持普通涂片和膜浓缩集菌制片类型。
5.物镜配置：需具备100倍油镜，可自动对涂片滴加镜油，镜油量自动感应并报警。可加装其他倍数高低倍镜。
6.通量要求：支持一次性装载≥100片玻片，支持边扫描边上样，支持单片加急优先扫描。
7.图像要求：图像分辨率≥2048×2048，可导出多种图像格式；图像可按日期永久保存、随时调阅；图像具有唯一标识，可供溯源。
8.系统要求：产品须取得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证，具备合法上市资质。支持后续软件授权或硬件加装进行功能扩展，可支持抗酸杆菌、液基细胞学、尿沉渣形态、血液病学、精子形态、病理图文、性病/皮肤病荧光等报告系统模组。
五、售后要求：
1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。
2.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障响应时间≤24小时（工作日）。
3.提供完整的中文操作手册、维护手册及软件使用说明。
六、其他配置要求：
	组件
	数量
	备注

	图像分析工作站
	1套
	除仪器自带主机系统外，需配置高性能图像分析工作站一套（≥64线程CPU、≥64GB内存、≥512TB数据盘）及≥24英寸显示器）要求能够对接主流LIS系统，对接仪器，直连打印，支持有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动网络等数据传输方式。

	维护工具
	1套
	用于日常使用者维护，清洁

	其他附件
	若干
	按设备需求配置相应附件，备用耗材等

	
	
	



