彩色多普勒超声系统需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	彩色多普勒超声诊断系统（主机核心标配）
	1.超声诊断主机整机；2.标配4支多频探头（腹部凸阵、高频浅表线阵、相控阵、微凸/腔内探头）；3.具备多波束合成、空间复合、斑点噪声抑制等图像优化技术、全套多普勒血流分析软件；4.1TB固态本地存储单元；5.一体化耦合恒温加热装置；6.原厂操作手册、维修手册、软件备份包
	1.资质硬件：具备三类医疗器械注册证，整机使用年限≥10年，原厂3年质保，设备完好率≥95%；≥23寸医用高清显示器（≥1920×1080），≥4个无针通用探头接口，动态范围≥160dB，最大成像深度≥50cm；

2.成像能力：支持彩色/脉冲/连续/组织多普勒、组织谐波、宽景（≥150cm）、超微血管成像（或高灵敏度血流成像）、穿刺增强、应变+剪切波弹性成像，可输出杨氏模量定量；

3.结核专科：可扫查淋巴结/胸腔/腹腔/心包/骨关节结核；病灶自动测长宽/面积/深度，内置结核病灶标注分类，支持手动标注病灶类型（肉芽肿、积液、钙化等），并可历次同屏对比；支持历次影像同屏随访对比，清晰识别肉芽肿、积液、钙化病灶；

4.院感适配：整机及探头线缆耐受含氯、醇类消毒剂反复擦拭，适配传染病高频消杀；

5.探头参数：腹部探头2-6MHz、角度≥110°；浅表线阵5-15MHz；相控阵适配心肺胸膜；微凸适配深部腹腔胸膜病灶
	1套
	1400000

	2
	配套医用电脑工作站（标配）
	电脑主机、医用显示器、超声图文报告软件、有线+无线传输模块、打印驱动组件
	1.遵循DICOM3.0标准，无偿开放对接接口，无缝对接院内HIS/LIS/PACS；

2.内置胸腔、淋巴结、腹腔、骨关节结核标准化报告模板，支持自定义；

3.有线、WiFi双传输，支持图文一键打印；

4.诊疗数据本地存储，无远程数据后门，软件满足网络安全等保三级要求
	1台
	含主机总价

	3
	设备维护配套工具（标配）
	超声探头保护套、耦合剂恒温装置、仪器清洁消毒套件、防尘养护配件
	全套器具符合结核传染病院消杀标准，可完成主机、探头日常清洁、消毒、保养，降低医患交叉感染风险
	1套
	含主机总价

	4
	设备配套基础附件（标配）
	备用探头护套、打印纸、耦合剂、连接线、脚踏开关等辅件
	满足门诊、住院全天不间断超声检查需求，质保期内损坏辅件免费更换
	若干
	含主机总价

	5
	预留扩容配件（选配，单独分项报价，不计入主机总价）
	拓展探头通用适配接口、4TB 图像扩容硬盘、独立无线传输模块
	适配未来就诊量增长，无需更换主机即可新增探头、扩充影像存储空间，按需升级
	按需
	分项单独列明




