DR体检车需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	车辆
	
	工信部医疗车汽车公告型号，汽油或柴油车，车长≥7000mm，额定功率：≥105kw，国六排放，符合广东省内任一城市入户要求。整车质保不少于3年。
	1
	

	2
	车载X射线机
	X射线高压发生器，X射线管组件，平板探测器，图像处理工作站，控制机架 ，X射线限束器
	车载专用整机注册证，用于拍摄常规胸片和颈椎、胸椎等。整机和防护改造质保不少于3年。1.X射线高压发生器：最大功率：≥65kW，最大管电压：≥150kV，最大管电流：≥1000mA，最大电流时间积：≥800mAs。2.X射线管组件: 阳极热容量：≥365kHU，旋转阳极最大转速：≥10800rpm。3.平板探测器 ：非晶硅薄膜晶体管，像素尺寸：≤140μm，采集矩阵：≥3072×3072，空间分辨率：≥3.7Lp/mm。4.图像处理工作站：电脑配置不低于CPU：14代Intel i7-14700； 内存：DDR5双通道内存32GB； 硬盘：2TB M.2 NVMe SSD； 显卡：独立显卡RTX 5060Ti 8Gb 128bit GDDR7显存；  接口：HDMI；≥4个USB3.2接口；标准DICOM3.0通讯接口；  内置电源：≥650W； 配带1KVA/1KW不间断电源1台。显示器1：≥27英寸，IPS技术面板，分辨率≥3840*2160，亮度≥400cd/㎡，响应时间≤0.3ms，屏幕刷新率≥160Hz

显示器2：医用专业显示器一块：≥24英寸，3MP灰阶，点距≤0.270mm。5.控制机架 ：球管与探测器同步自动跟踪，配备双侧电动防夹滑移铅门, 开关时间≤1秒，上下用导轨和轴承固定支撑，门边使用304不锈钢包边，有凹槽固定，双门均带限位器、防夹功能和固定装置，门与固定板之间最少有5cm的重合。电动铅门具备防夹手功能，关门过程中有人进入，电动铅门能自动开门。6.X射线限束器：具有SID测量尺，测量行程大于1800mm。
	1
	

	3
	车辆防护改造
	四周、顶部和底部铅板防护，铅门两扇，铅玻璃
	X线防护水平符合GBZ130—2020车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求。四周铅板防护≥4mm铅当量，底部防护≥2.0mm铅当量，顶部防护≥2.0mm铅当量，铅门两扇，X线操作台上方和前电动门处各安装1块铅玻璃观察窗（长×宽×厚：400mm×600mm×18mm）
	1
	

	4
	互联网医学影像信息管理平台
	5G网络、AI影像辅助诊断系统
	影像质量控制，人工智能辅助检测标注和诊断，云影像传输、储存功能。支持影像质量控制，针对拍摄胸部正位影像检测影像是否存在体外异物、右隔角不全、左隔角不全、第七颈椎不全、曝光不足、曝光过度等不符合临床诊断标准影像要求的情况。可通过人工智能辅助诊断功能，在胸部正位影像自动实现对常见胸肺疾病及肺结核等传染病的影像异常区域与疾病诊断概率指示功能, 疾病诊断概率分值范围为“0-100%”。
	1
	




