广东省公共卫生医学中心

全自动血液细胞分析仪采购项目需求

- 标的名称：全自动血液细胞分析仪（五分类血细胞分析仪）

- 标的数量：1套

三、主要功能或者目标：

适用于抗凝静脉全血、末梢全血、预稀释末梢血等多种临床标本的自动化血液分析检测，采用三维荧光流式细胞术、鞘流阻抗法、比色法、免疫比浊法等多方法学联合检测，实现血常规五分类、C 反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白 A（SAA）、红细胞沉降率（ESR）等多项目一管血全自动检测，检测结果可用于临床血液系统疾病筛查、感染性疾病辅助诊断及疗效监测。仪器须具备生物安全防护、防交叉污染设计，满足临床检验科日常血液检测工作需求。

四、技术参数：

1、标本类型：支持抗凝静脉全血、末梢全血、预稀释末梢血标本检测。

2、样本用量：全血CBC+DIFF 模式≤25μL； CD+CRP模式≤35uL； CD+CRP+SAA 模式:≤38uL。

3、检测通量：CBC+DIFF模式检测速度≥80样本/小时；CBC+DIFF+ESR模式≥40样本/小时。

4、检测原理：白细胞五分类采用激光流式 + 核酸荧光染色多维分析技术；红细胞、血小板采用鞘流阻抗法；血红蛋白采用无氰比色法；血沉采用光度检测法；CRP、SAA 采用免疫比浊法。

5、检测参数：可报告临床参数≥35 项，包含白细胞五分类、未成熟粒细胞（IMG）、光学血小板（PLT-O）、有核红细胞（NRBC）、血沉（ESR）、CRP、SAA 等；同步输出≥2 个直方图、≥3 个细胞散点图。

6. 性能特点：具备低值白细胞、低值血小板增强计数模式；具备血小板聚集识别优化机制；高值 SAA 样本可自动识别并支持稀释重测；具备不少于 40 项细胞异常报警提示，覆盖白细胞、红细胞、血小板形态异常预警。

7. 生物安全：支持全自动闭盖穿刺进样，降低气溶胶扩散风险；仪器配备自动清洗、管路消毒程序，减少样本交叉污染；具备故障安全锁定机制，保障操作安全。。

8. 运行监控：配备彩色触控显示屏，可实时模拟仪器运行状态、显示检测进度与图形结果。

9. 操作提示：支持样本架连续上机检测；实时监控试剂余量，耗材不足、放置异常时主动提示；设备故障可输出故障代码与故障说明，便于快速排查维护。

10. 产品要求：产品须为全新原厂整机；取得国家药品监督管理局颁发的第二类医疗器械注册证，具备合法资质，相关资质文件齐全；设备出厂生产日期距离供货验收日期不超过 12个月。

11. 运行记录：支持存储≥15 万份检测结果（包含检测数值、直方图、散点图等图形信息），可保存检测时间、检测程序、质控相关数据，满足数据溯源及导出需求；配备配套数据管理软件。

12、耗材报价：须提供适配本机的配套试剂、校准品、质控品分项报价清单，列明试剂规格、单价、单测试预估成本；所有配套试剂须具备有效医疗器械注册证，承诺保障长期稳定供货。

五、售后要求：

- 1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。

- 2.设备验收合格后，在整机有效使用周期内终身提供上门检修、故障排查、仪器校准、常规保养等服务，免收上门费、维修工时费及维修所需零配件费用；

- 3. 提供完整的中文操作手册、维护手册及软件使用说明。

六、其他配置要求：

| - 组件 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 维护工具 | - 1套 | - 用于日常使用者维护，清洁 |
| - 其他附件 | - 若干 | - 按设备需求，配置相应附件 |