[bookmark: _GoBack]红蓝黄光治疗仪技术参数需求

1.光源：LED窄谱超强冷光技术
2.出光类型：含红光、蓝光、黄光三种或及以上类型,由同一光头输出，可自由切换光源输出
3.波长：蓝光415nm±10nm，红光633nm±10nm，黄光590nm±10nm。
4.有效照射面积：≥800cm2 
5.功率密度：红光：≥50mW/cm2，蓝光：≥60mW/cm2，黄光：≥46mW/cm2
6.功率调节：≥10档可调
7.治疗头调节：模块角度可调（关节臂控制，360°可调）
8.定时时间：1-60min可调，步长1min
9.显示器件：触摸式液晶显示屏
10.具有语音提示功能11.输入电源：AC220V±22V, 50Hz±1Hz 
