需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	物品名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	核酸自动提取仪
	核酸自动提取仪主机
	1. 预期用途：用于生物样本核酸（DNA/RNA）的自动化提取与纯化；
2. 提取原理：磁珠法；
3. 样本通量：单次可同时处理样本不少于 32 个；
4. 适配耗材：支持 96 孔深孔板或 24 孔深孔板；
5. 处理体积：单孔处理体积可调，覆盖 20 μL～1000 μL；
6. 加热温控：具备加热模块，加热温度不低于 65℃，控温精度不低于 ±5℃；
7. 操作界面：彩色触摸屏，中文操作界面；
8. 程序管理：支持程序的存储、调用、新建、编辑、另存、删除；
9. 消毒与防污染：具备紫外消毒灭菌功能及防污染设计；
10. 接口：具备 USB 接口及以太网接口；
11. 试剂：支持预封装试剂条／试剂板上机；
12. 样本类型：可处理全血、血浆、血清、拭子、组织、细胞、粪便、石蜡切片（包埋样本）、细菌、真菌等；
13. 电源：AC 220 V，50/60 Hz，整机最大功率不大于 650 VA；
14. 外形尺寸：不大于 800 mm × 565 mm × 720 mm（长×宽×高）；
15. 设备重量：不大于 80 kg；
16. 质保：整机免费保修不少于 1 年。
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